附件1
牙科综合治疗机产品参数清单

一 、产品工作条件：

1、额定电压：频率：220V，50Hz。

2、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。

3、水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa。

4、环境温度：5℃～40℃。

5、大气压力：700hPa～1060hPa。

6、内置式地箱，下挂式器械盘。

二 、产品功能参数：
1、同牙科综合治疗机原厂高速手机2支：转速≥300000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒（提供同品牌原厂注册佐证）。 

2、同牙科综合治疗机原厂气动低速手机 1套：含直机、弯机、马达。可进行135℃高温和真空灭菌消毒（提供同品牌原厂注册佐证）。

3、三用枪2支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。
4、医生操作台：

医生位控制面板设有全电脑控制按键，包括：电源指示灯、设置键、复位键、水杯加热键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、观片灯键、牙椅升、降、俯、仰键。

5、助手操作台：

5.1、二关节旋转式助手架。

5.2、助手位设有控制按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水。
5.3、助手单元有三个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸。

6、感应式LED口腔灯：

6.1、操作模式：红外感应控制和手动扳柄开关。

6.2、口腔灯开启与关闭可通过灯底部感应点、灯的手动扳柄、医生控制台、助手控制台四个位置。
6.3、口腔灯电压：AC12V-16V；功率：≥10W。

7、痰盂：内嵌式漱口盆

8、器械盘：

8.1、器械盘。
8.2、独立式枪架。

8.3、配污物杯。

9、强、弱吸吸唾系统。

10、净化水系统：采用手动泻压与增压；外置式纯净水瓶。
11、冲盂漱口定量给水自动控制系统。

12、牙科（患者）椅：

12.1、低噪音，动力稳定，运行平稳。

12.2、牙科椅承载能力≥150Kg。

13、脚开关：可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。
14、同牙科综合治疗机原厂医生座椅1套：座椅高度可调节。
    15、使用年限≥12年（提供佐证文件）。
配置明细

 (一)、医生位：

1、同牙科综合治疗机原厂高速手机2支。

2、同牙科综合治疗机原厂低速手机（含直机、弯机、马达）1套。   

3、三用喷枪1支。  

4、预留洁牙机位 1个。  

5、独立式安全低压观片灯 1个。
6、医生位多功能程序控制盘 1个。

 (二)、助手位：

1、三用喷枪1支。

2、强力吸唾1支。

3、弱力吸唾1支。

4、助手位多功能程序控制盘 1个。
 (三)、其它配置：

1、感应式LED口腔灯 1套。

2、内嵌式陶瓷漱口盆 1套。

3、注塑式主箱体 1套。

4、超大器械盘 1套。

5、多功能脚控开关 1套。

6、手机净水系统1套。
7、冲盂漱口定量给水自动控制系统 1套。

8、全电动牙科椅 1套。

9、同牙科综合治疗机品牌原厂医生座椅1套。

  10、集装集成负压系统1套。

  11、洁牙机控制系统1套。
